Beograd, 19.07.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- KS- 04/21

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU, ISPORUKU I MONTAŽU MEDICINSKIH APARATA ZA ONKOLOŠKU AMBULANTU U OPŠTOJ BOLNICI,  KRUŠEVAC

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku renoviranja onkološke ambulante u Opštoj bolnici Kruševac ukazala se potreba za nabavkom, isporukom i montažom medicinskih aparata.

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu.

Ponudu dostaviti najksanije do 29.07.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- KS- 04/21“

Tehnička specifikacija medicinskih aparata:

I SIGURNOSNA KOMORA ZA PRIPREMU HEMIOTERAPIJSKIH, ANTITUMORALNIH LEKOVA

| Opis | Jed. Mera | Količina |
| --- | --- | --- |
| OPŠTE KARAKTERISTIKE: Sertifikovano u skladu sa DIN12980, EN 12469:2000 Mikroprocesorska kontrola Veliki LCD, visoka rezolucija Aero i aerosol nepropusni klizni prednji panel Elekro-kontola pritiskom dugmeta Tri H14 HEPA filtera Alarmi za nizak protok i neadekvatan položaj prednjeg panela Zakošeni prednji i zadnji zid radi lakšeg pristupa i bolje laminarnosti protoka (EN12298 testirano) Frontalni pristup tercijernim filterima pri održavanju “Bag-in bag-out” tehnologija zamene tercijernog filtera (u skladu sa KTA 3601 Lüftungstechnische Anlagen, Kernkraftwerken) UV lampa MINIMALNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Mikroprocesorski kontrolisan motor ventilatora, sa volumetrijskim senzorom za monitoring protoka izduvnog vazduha izlaznog protoka Mikroprocesorski kontrolni sistem omogućava: Veliki monitor Automatska kontrola zadatih vrednosti protoka Klizni predni panel sa “smart” funkcijama Permanentni monitoring radnog veka HEPA filtera Višestruki alarm sa različitim funkcijama Permanentni prikaz radnih uslova Visoka stabilnost protoka vazduha bilo u slučaju prolaznih smetnji ili zapušenja filtera Semi-automatski fumigacioni ciklus (EN12297 testirano i sertifikovano) Kontinuirani monitoring frontalne barijere radi maksimalne bezbednosti operatora Alarm za slabu barijeru Alarm za smetnje u napajanju, nestanak struje Automatsko resetovanje parametara u slučaju nestanka struje Unutrašnjost od nerđajućeg čelika, 2B završnica. Dvodelna čvrsta radna površina Prokretni prednji panel od višeslojnog stalkla, elektronska kontrola (max otvor 120°, 200mm) Trostruki H14 HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter sa 99.999% efikasnošću na 0.3 mikronske partikule (EN1822-1 i EN 13091:1999 testirano i sertifikovano) Laka zamena svih filtera sa prednje strane Bag-in bag-out metoda zamene tercijalnog filtera Lako montiranje ventilacionih odvoda Pokretanje ključem. Mogućnost uklanjanja ključa dok je aparat u „safe“ modu radi bezbednosti Resetovanje parametara u slučaju nestanka struje Auto-kalibracioni ciklus pri svakom pokretanju uređaja Vizuelni prikaz SAFE uslova. Predupozorenje pre samog alarma (audio ili vizuelnog) Soft-touch kontrole za standardne priključke. Interkonektovano UV i fluorescentno svetlo Izduvni i recilkulisuci protok vazduha, sa recirkulacijom (30%/70%) 25 promena vazduha/min Prednja vazdusna barijera- brzina vazduha ≥ 0.5m/s (Apf) ≥ 1.5 x 10 exp 5 Svetlost na radnoj površini 1200 lux. Nivo buke 55dB(A) (ISO 11201, ISO 4871 i ISO EN 3744 testirano i sertifikovano) Vibracije radne površine) <0.005mm RMS između 20Hz and 20,000Hz (ISO 5349 testirano i sertifikovano) Napajanje 230V, 50Hz Max snaga 3A CE sertifikat u skladu sa Machinery Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC 93/68/EEC Komora ima jedan priključak za vakuum i dva strujna priključka/od toga je jedan za UV kit Dimenzije radnog prostora min 1200x600x700mm Komora obavezno na svom postolju Ponuđač mora da ima radno angažovanog servisera sa sertifikatom izdratim od strane proizvođača | kom | 1 |

II UNIVERZALNA SUŠILICA/STERILIZATOR

| Opis | Jed. Mere | Količina |
| --- | --- | --- |
| Zapremina min 90 L Dimenzije komore min(ŠxDxV) 450 x 400 x 500 mm Dimenzije uređaja max (ŠxDxV) 640 x 550 x 790 mm Opseg temperature min amb +5 do +250°C Temperatura stabilnost / Homogenost temp ± 0,25% / ± 2 °C prema DIN 12880. Mikroprocesorska kontrola temperature. Intuitivni alfanumerički ekran osetljiv na dodir, rezolucije 0,1 °C Min 10 programa sa po min 10 segmenata Podesivo vreme Prirodna cirkulacija vazduha Otvori na zadnjem i bočnom zidu za odvod vlage i eksternu sondu Grejni elementi u nezavisnoj komori za optimalnu stabilnost temperature Podesivi sigurnosni hidraulički termostat klase 2 Audiovizualni sigurnosni alarmi za završetak ciklusa, greška sonde, greška grejanja, pregrevanje i temperatura izvan opsega USB port Unutrašnjost komore od nerđajućeg čelika otporna na koroziju, spoljašnji deo sa zaštitnim premazom Broj perforiranih polica od nerđajućeg čelika koji stiže uz aparat- 2/max br polica -9 Snaga max 1200 W Težina max 54 kg Garancija 24 meseca Dva servisna inženjera sa sertifikatom od strane proizvođača | kom | 1 |

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu kataloga-prospektne dokumentacije: kako bi naručilac mogao na nedvosmislen način da izvrši proveru svih navedenih karakteristika i utvrdi da ponuđeno dobro poseduje sve zahtevane tehničke karakteristike, ponuđač je dužan da dostavi obeležen katalog ili  drugi originalni dokument (originalnu prospektnu dokumentaciju i tehničku dokumentaciju) sa specifikacijom ponuđenih dobara (technical data sheet) izdat od strane proizvođača za ponuđeni uređaj. Samo za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženoj prospektno-tehničkoj dokumentaciji potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku (u izjavi mora biti navedeno: broj telefona, E-mail i adresa potpisnika izjave) Nije prihvatljivo  dostavljanje samo elektronskog kataloga ili fotokopija.

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca opreme: da izvrši besplatnu obuku korisnika za upotrebu uređaja odmah po montaži i puštanju u rad, da dostavi uputstvo za upotrebu i osnovno održavanje na engleskom i srpskom jeziku.

3. Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS. Potrebno je dostaviti izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu ili Republiku Srbiju.

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženih medicinskih aparata. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 90 dana.

MESTO ISPORUKE MEDICINSKIH APARATA

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i montažu medicinskih aparta u onkološkoj ambulanti u opštoj bolnici, Kruševac. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka i montaža medicinskih aparata mora biti završeno u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

ZAHTEVI U POGLEDU GARANTNOG ROKA

Zahtev u pogledu garantnog roka:  podrazumeva produženu garanciju minimum 24 meseca računajući od dana potpisanog zapisnika o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji kao i puštanja u rad i postgarantno održavanje aparata  u trajanju od minimum 7 godina. Pod garantnim rokom se podrazumeva besplatno održavanje aparata sa zamenom rezervnih delova obuhvaćenim garancijom proizvođača. Pod postgarantnim održavanjem se podrazumeva obezbeđen autorizovani servis proizvođača i  originalne rezervne delove  na teritotiji RS.

JEZIK PONUDE

Ponuda, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Sandra Isajlović